重庆江北机场海关手持式X荧光光谱仪采购项目（第二次）

比 选 文 件

采购人：中华人民共和国重庆江北机场海关

采购时间：   2025年10月

目  录

第一章  比选通知	3

第二章  比选须知	5

第三章  项目需求	17

第四章  比选方法	22

第五章  合同主要条款及合同格式	26

第六章  响应文件格式	35

第一章  比选通知

重庆江北机场海关手持式X荧光光谱仪采购项目（第二次）进行比选，现邀请符合资格条件的供应商参加本项目比选。本项目采购活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

一、项目名称

采购项目：重庆江北机场海关手持式X荧光光谱仪采购项目（第二次）

采购人名称：中华人民共和国重庆江北机场海关

采购人地址：重庆市渝北区机场东二路9号

采购方式：比选

二、采购内容

采购手持式X荧光光谱仪1台，合同签订后20个日历日内交货。详见第三章“项目需求”。

三、项目最高限价

本项目预算金额24万元。

四、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件:无。

（三）本项目不允许转包，未经允许不得分包。

五、比选文件的获取

1、时间：起至提交响应文件截止时间前。

获取方式：在重庆海关官方网站(www.chongqing.customs.gov.cn)自行下载本项目的比选文件、答疑、补遗等与本项目有关的所有资料，并随时关注本项目相关修改或补充内容。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商已收到以上资料并全部知晓有关比选采购过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。

六、响应文件递交、开标时间和地点

1、凡有意参加的供应商，可任选以下两种方式之一递交响应文件：

（1）邮寄递交：请于2025年10月17日14:30（北京时间）前，将响应文件送达采购人（送达时间以采购人签收时间为准），文件一正一副，并在封面右上角注明。采购人收件信息：马老师，023-67709228，重庆市渝北区机场东二路9号机场海关。供应商应充分预留邮寄时间，避免由此造成逾期送达。因邮寄问题出现的逾期后果由供应商自行负责。

（2）现场递交：2025年10月17日14：00至2025年10月17日14：30（北京时间），持法定代表人授权委托书（法定代表人报名则不需要）、响应文件（以上均加盖单位鲜章）和本人身份证，到重庆市渝北区机场东二路9号215室提交响应文件。

2、开标时间：2025年10月17日14：30（北京时间）

3、开标地点：重庆市渝北区机场东二路9号215室

七、通知期限

自本通知发布之日起至2025年10月17日。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：中华人民共和国重庆江北机场海关

地址：重庆市渝北区机场东二路9号

联系方式：马老师，023-67709228

2、项目联系方式

项目联系人：包老师，023-67709383

第二章  比选须知

供应商须知前附表

注：1、本须知前附表是对供应商须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

2、本附表中“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合则响应文件将被拒绝。

| 条款号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 中华人民共和国重庆江北机场海关 |
| 2 | 项目名称 | 重庆江北机场海关手持式X荧光光谱仪采购项目（第二次） |
| 3 | ★单价限价 | 本项目预算金额24万元。 |
| 参与比选的基本原则 |  |  |
| 4 | ★供应商资质要求 | 详见比选通知 |
| 响应文件编写 |  |  |
| 5 | 响应报价 | 1.报价以人民币元为计算单位。 2.按要求的格式内容填写报价。 3.响应报价为项目现场交货总价，包括但不限于响应产品设计、制作、运输、保险、安装调试、验收、培训、集成以及各项税费等费用。4.响应报价为固定总价，如果成交，在采购合同有效期内不允许变动，供应商的报价应充分考虑在采购合同有效期内的风险因素。 5.一个供应商不得提交两个或两个以上不同的响应报价。 |
| 6 | ★报价有效期 | 90日历天（从响应文件递交之日起计算）。 |
| 响应文件的递交 |  |  |
| 7 | 响应文件份数 | 响应文件正本1份，副本1份。 |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 详见比选通知 |
| 9 | 项目会议日期、响应文件递交地点 | 详见比选通知 |
| 评审与推荐成交供应商原则 |  |  |
| 10 | 评审办法及成交供应商的推荐原则 | 本项目根据货物和服务能满足采购文件实质性响应要求且综合评分由高到低的原则确定成交供应商。 |
| 授予合同 |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 合同文本主要条款 |  |  |
| 12 | ★付款条件 | 1.本合同以人民币结算。 2.付款方式： （1）供应商产品交货且经采购人验收合格后，向采购人提供货物价款的增值税普通发票，采购人在收到增值税普通发票10个工作日内支付费用。 （2）因财政集中支付延误时间不计算在内，供应商提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。 |
| 15 | ★低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评审过程中，供应商报价低于最高限价50%或者其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组可以要求其在比选现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |

一、总则

1.项目说明

  - 项目说明见“供应商须知前附表”。

- 定义

  - “采购人”系指中华人民共和国重庆江北机场海关。

  - “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交响应文件的参与比选的法人、其他组织或者自然人。

  - “服务厂商”系指响应采购人要求，授权资质并提供技术、人员、设备参与项目服务的法人、其他组织或者自然人。

  - “★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即被视为非实质性响应予以拒绝。

  - “中小企业”系指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。

  - “监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条规定的企业。

  - “残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条规定的单位。

- 合格的供应商

  - 供应商基本资质要求详见本项目供应商须知前附表。

  - 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

- 响应费用

  - 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论响应过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、比选文件说明

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，采购人将在重庆海关官方网站（http://chongqing.customs.gov.cn）发布。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商已收到以上资料并全部知晓有关比选采购过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。

  - 供应商应认真阅读比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商须知晓因未对比选文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购人有权拒绝没有对比选文件要求做出实质性响应的报价。

- 比选文件的构成

  - 比选文件用以阐明供应商所需提供的货物/服务以及其它类似的义务和合同条款。 通知书包括如下六部分内容：

- 比选通知

- 比选须知

- 项目需求

- 比选方法

- 合同主要条款及合同格式

- 响应文件格式

- 比选文件的澄清和修改

  - 询问：任何已从采购人规定的渠道获取了比选文件的潜在供应商，在发现响应文件存在混淆或错乱等问题时，可以在获取比选文件之日起三个工作日内以电话、电子邮件等方式向采购机构提出询问，采购人将在收到询问后的一个工作日内以提出询问的同样方式予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在供应商认为比选文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本比选文件第36条规定提出质疑。

  - 澄清和修改：

7.2.1比选文件发出后，采购人有权对比选文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为比选文件的组成部分，对所有获取了比选文件的潜在供应商均具有约束力。

7.2.2对比选文件的澄清和修改，采购人将在重庆海关官方网站（http://chongqing.customs.gov.cn）发布。

7.2.3如果澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改内文件将在报价截止时间至少三日前发出，不足上述时间的，采购人将会顺延提交响应文件的截止时间。报价截止时间变更在提交响应文件截至时间三日前在重庆海关官方网站（http://chongqing.customs.gov.cn）发布。

7.3采购人如果需要组织已获取比选文件的潜在供应商现场考察或召报价前答疑等活动，将会在比选文件中明示，采购人不再另行通知。

三、响应文件的编写

8.响应文件语言

8.1响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。

9.计量单位

9.1除在比选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.应答文件的组成

10.1供应商编写的应答文件应包括以下两类文件：

★第一类文件：资格审核材料

（一）具有独立承担民事责任的能力, 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照，供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。供应商若为分支机构（公司）且非独立法人的，须提供其总公司（集团）出具的授权书（格式自定，并加盖总公司（集团）公章）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 供应商提供“基本资格条件承诺函”；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力, 供应商提供“基本资格条件承诺函”；

（四）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，供应商提供“基本资格条件承诺函”；

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商提供“基本资格条件承诺函”。

第二类文件：评审证明材料

★（一）基本文件

（1）报价函，格式见附件；

（2）项目报价表，格式见附件；

（二）商务资格证明文件

（1）当供应商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》,声明函格式见附件；监狱企业参加本次采购活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件；

（三)项目需求应答文件

★（1）《技术/服务偏离表》：须按照第三章“项目需求”中有关要求进行逐项应答并说明应答情况。对于可以用量化形式表示的条款,供应商必须明确回答,对于非量化的条款供应商应以功能描述回答,指出所提供的货物/服务是否做出实质性的响应,任何通过简单拷贝征求报价通知书的技术规范要求或简单标注“符合”、“满足”的响应文件将被拒绝；

（2）报价产品的技术说明、技术指标、供货配置清单；

（3）其他证明技术服务满足征求报价文件要求的材料。

重要提示：

1、供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致无效应答，如发现提供虚假材料者，将按政府采购法律有关规定对当事人进行处罚。

2、上述文件中，所有带“★”的证明材料原件或复印件必须逐项加盖供应商公章，任何一项签章不完整都会导致无效应答。

11.应答文件格式

  - 对于比选文件第六章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.响应报价

  - 响应报价应包括供应商为完成比选文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，具体包括但不限于供应商须知前附表第5项列出的内容，以及与所报货物/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

  - 供应商应在报价清单中详细列出所报货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。报价清单上的价格应按比选文件第五章的格式填写。

  - 报价清单的总价应和项目报价表的响应报价相一致，也包括供应商为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所报货物/服务相关的所有税费。

  - 供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

12.5 供应商对每种货物或服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

13.报价货币

  - 所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

14.报价有效期

14.1报价有效期见本须知前附表。在报价有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。

14.2特殊情况下，采购人可于原报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

15.响应文件的制作和签署

15.1供应商应准备响应文件正本一份，副本一份。

响应文件须用中文编写，并用A4纸双面打印后装订成册，每一页都应标有连续页码，不得留有空白页（如隔页纸）；装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订，不得采用塑料胶条或塑料封面等；响应文件厚度不得超过3公分（约300页），超出部分应当分册装订，不得采用硬质封面。未按要求装订将视作无效投标。

15.2响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

15.3任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人将姓或首字母在旁边签字才有效。

15.4采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

15.5供应商在报价过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为直接参与响应时相关响应文件的签章及业务合作伙伴参与响应时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

15.6若供应商对本项目的多个包进行报价，则文件须按包分别编制并装订提交。

四、响应文件的递交

16. 响应文件的密封和标记

16.1供应商应将响应文件正、副本封装在一个密封袋内。

16.2封装带均应：

（1）标明递交至“供应商须知前附表”中指明的响应文件递交地点。

（2）注明“供应商须知前附表”中指明的项目名称和“在          之前不得启封”的字样，并填入“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间。

（3）所有密封袋上粘贴报价标志并加盖供应商公章，未按要求密封视为无效。

16.3供应商须由其合法的授权人在报价当日响应文件递交截止时间之前将响应文件在响应文件递交地点送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

17. 响应文件递交截止时间

17.1供应商应在比选文件规定的响应文件递交截止时间之前将响应文件递交至采购人。响应文件递交截止时间和响应文件递交地点见供应商须知前附表。

17.2采购人可以按本须知第7条规定，通知修改比选文件适当延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18. 迟交的响应文件

18.1采购人将拒绝接收并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

19. 响应文件的修改和撤销

19.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在响应文件递交截止时间之前送达响应文件递交地点，且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。

19.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应按第16条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤销响应文件”字样。

19.3在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.4供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

五、评审与比选

20.响应文件递交

20.1比选时间和地点见供应商须知前附表。

20.2递交响应文件的供应商不足三家，不进行比选（政府采购管理部门批准的除外），供应商当场取回响应文件，如未取回，将视为供应商主动放弃，采购人无保管义务。

21. 评审小组

21.1采购人组成评审小组，负责具体比选评审事务。

21.2评审小组以比选文件为依据，对供应商的响应文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求比选文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

22. 供应商、响应文件的符合性审查与澄清

22.1评审小组通过“信用中国”网站查询供应商信用情况，比选当日查询到被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且在有效期内的供应商均被认定为不合格供应商。

22.2响应文件符合性检查，评审小组依据比选文件，对响应文件的有效性、完整性以及对比选文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定供应商是否对比选文件的实质性要求做出响应。

22.3 响应文件的澄清，在比选期间，评审小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在评审小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出比选文件范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

22.4供应商出现供应商须知前附表第17条规定情形之一时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评审小组可以要求供应商在比选现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。

23．响应偏离与非实质性响应

23.1对于响应文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，评审小组可以接受。

23.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的报价应该是与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

23.3响应文件存在下列情形之一的，其响应无效，供应商不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其响应成为有效响应：

（1）未按照比选文件规定进行签署、盖章及封装的；

（2）供应商未通过资格条件审查或符合性审查的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）不满足比选文件其他“★”号条款的；

（5）法律、法规规定的其他无效比选情形；

（6）响应与事实不符或提供虚假或失实资料的。

24.评审

24.1评审小组所有成员集中对供应商提交响应文件进行审核。

24.2参加比选的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》，参加比选的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文，参加比选的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不得被认定。本项目将对小微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位制造的产品在评审时给予报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即参加评审的价格=响应报价×(1-15%)。未提供相关声明函或证明文件的评审时其响应报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

25.成交候选人的推荐原则

25.1评审小组将根据评审结果，对实质上响应比选文件的供应商按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。

25.2前附表中另有规定成交候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

25.3评审小组将根据评审排序，依次推荐前三名供应商为成交候选人。

26.废标

26.1出现下列情况之一时，评审小组有权决定废标，并将理由通知所有供应商：

（1）递交响应文件的供应商不足三家（政府采购管理部门批准的除外）的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的供应商不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.串标

27.1供应商有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其响应无效，并按有关规定追究法律责任。

27.2供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其响应无效。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

六、授予合同

28.定标准则

28.1采购人将按评审小组推荐的成交候选人名单排序确定第一成交候选人为成交供应商。成交供应商因不可抗力或自身原因放弃成交资格的，采购人可以按照评审小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织采购活动。

28.2采购人不承诺报价最低的供应商为成交供应商。

28.3采购人有权组织评审小组对拟确定的成交供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第28.1条重新确定成交供应商。

29.成交通知

29.1成交供应商确定后，采购人将在重庆海关官方网站（http://chongqing.customs.gov.cn）发布成交结果。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的供应商不承担任何责任。

31.签订合同

31.1采购人应当自成交通知公示期满之日起三十日内，与成交人签订合同。成交人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，将承担相应的法律责任。

31.2成交通知书、成交人的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

31.3成交人在比选期间按照比选文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购人所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属成交人所有）。

32.采购人追加采购数量的权利

32.1在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

33.履约保证金

无。

34.重新授予合同

34.1如果成交人没有按照上述第31.1条规定执行，采购人有权取消该成交决定，采购人可以按照评审小组推荐的成交候选人名单排序，将合同授予下一成交候选人或重新组织采购确定成交供应商。

七、质疑提出与处理

35.质疑提出

35.1供应商认为比选文件、比选过程及成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

35.2供应商质疑应当有明确的事项，并符合下列要求：

（1）提出质疑的供应商应当是按规定直接取得比选文件并参与比选的供应商；

（2）提出质疑应当在法定质疑期限内（以当面送达日期或信函快递发出日期为准）；

（3）提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法；

（4）质疑函应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。以代理商身份提出质疑的，代理商须同时提交所代理制造商出具的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项，并加盖制造商单位公章。

35.3质疑函应当按附件格式通过当面送达或信函快递等原件方式向采购人递交，采购人不接受电子邮件、传真等非原件方式递交的质疑函，格式见附件。

36.质疑处理

36.1对于依法提出的供应商质疑，采购人将在收到质疑函之日起（以当面送达日期或信函快递收到日期为准）七个工作日内书面答复质疑供应商。

36.2质疑答复函将通过来人领取或信函邮寄、快递等原件方式向质疑供应商送达，不得以电子邮件、传真等非原件方式送达质疑供应商。

36.3质疑供应商提出质疑不符合比选文件35.2和35.3要求的，采购人将不予受理。

第三章 项目需求

一、说明

1.若所投产品属于国家强制采购的节能/环保产品的，则供应商必须提供国家强制性节能或环保产品进行响应，并提供该产品的强制性节能或环保产品认证证书，否则视为无效投标。

2、比选文件中标有“★”号条款为实质性条款，不允许负偏离（不满足要求）或未响应，供应商如有任何一条负偏离或未响应则导致投标无效；标有“▲”号条款为重要技术条款，作为评分项，若不响应或负偏离则相应被扣分。比选文件中“★”、“▲”条款要求提供证明材料的，按要求提供证明材料，否则，视为未响应。

二、采购清单及技术要求

（一）采购项目需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 （台） | 最高限价 （万元） | 合同履行期限 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式X荧光光谱仪 | 1 | 24.00 | 合同签订生效后20个日历日内完成供货和安装调试并交付采购人使用。 | 工业 |

（二）、技术参数

比选文件中标有“★”号条款为实质性条款，不允许负偏离（不满足要求）或未响应，供应商如有任何一条负偏离或未响应则导致投标无效；标有“▲”号条款为重要技术条款，作为评分项，若不响应或负偏离则相应被扣分。比选文件中“★”、“▲”条款要求提供证明材料的，按要求提供证明材料，否则，视为未响应。

1、元素分析范围：

★测量元素范围：测量元素至少包括【镁（Mg）到铀（U）】之间的元素。比如：镁、铝、硅、磷、硫、钾、钙、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、锆、铌、钌、铑、钯、银、锡、铪、钽、铼、锇、铱、铂、金、铅、钍、铀、钛、镓、锗、钼、铟、锑、碲、铋、钨、锑等41种常见元素和Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Ho、Er、Tm、Yb、Lu 17种稀土元素。软件可自动计算稀土元素总量和氧化物成份（提供镓、锗、钼、铟、碲、铋、钨、等元素的检测曲线图）。

▲2、探测器:高分辨SDD探测器、分辨率≤129eV。

▲3、检测对象：可检测固体、液体和粉末，固体样品，无需制样，对被测样品形状、大小无特殊要求。

▲4、测量时间：≤30s。

5、工作环境：工作温度：包含-10℃~+50℃，工作湿度：相对湿度＜95%。

▲6、电池：电池一次充电可连续工作8小时以上。

7、数据传输及处理：

▲7.1支持蓝牙、WiFi传输数据，可远程对仪器进行设置及检修数据。

▲7.2 储存数据及图谱超过5000个（含）。

7.3云端服务功能:设备有配套使用可同步控制的移动端APP服务，移动端 APP服务具有数据累积汇总,标签信息卡片化管理；可同步录入标签信息、测试仪器，返回实时数据等。

8、安全性：

★8.1设备周围剂量当量率小于0.5μSv/h(含检测现场本底)。基于国家标准《微剂量X射线安全检查设备》(GB15208.1-2018)5.2.2周围计量当量率的要求：开放式设备需要划定监督区或放在符合辐射防护要求位置，工作人员位置的周围剂量当量率应小于或等于0.5μSv/h。（响应文件中提供投标产品彩页宣传资料或相应技术参数的厂家技术白皮书或使用说明书或质量认可材料或第三方机构出具的检验报告复印件或其他可证明具备相关功能的材料，加盖供应商公章）

8.2设备配备有安全系统，测试窗口无样品时，自动关闭X射线。

9、系统要求：(需提供软件数据截图)

9.1同时支持定性分析、定量分析。检出限：ppm 级别。

9.2无需切换模式即可对所有两用物项金属和稀土元素进行检测。

9.3 界面测试结果清晰呈现元素名称、对应元素符号、具体含量数值以及测量误差范围。

▲9.4操作界面支持中文。

▲9.5 检测结果能突出显示，方便快速识别管制元素，进行预警提示，提升执法效率。

9.6具有算法校正功能。

10、硬件要求

▲10.1仪器为手持式仪器，方便携带，主机重量≤2kg。

▲10.2 操作者能够远距离启动检测，有效避免直接接触危险或难以触及的样品。

10.3仪器有良好的散热性，仪器自带散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却。

11、售后服务：

▲11.1质保期3年，从验收合格之日起计算。

▲11.2 质保期内需提供软件升级，若后续因国家政策变动，需要扩大对两用物项和稀土元素的管控范围，在硬件系统支持的情况下，中标人需提供免费软件升级。

▲11.3 质保期内，如设备出现问题需要维修，在维修期间应提供备用设备供海关使用。

三、商务要求：

（一）安装及培训要求

1、中标人负责将设备运至采购人指定的地点，免费负责安装，调试。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。货到后，中标人派专业技术人员到现成安装调试。

2、现场培训：中标人应提供仪器基本操作和维护知识进行免费的培训，保证相关人员能独立进行基本操作和数据处理。如有用户有因人员流动，需要进行培训，中标人应对用户新增实验人员进行免费现场培训。

（二）售后服务

1、质保期内：质保期内如设备出现故障，在合同约定时间内，中标人免费提供原厂维修和更换配件服务。中标人应提供7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，出现故障时，需在24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员需在2个工作日内到达现场。

2、质保期外：质保期满后提供有偿维修服务，接到故障通知后2个工作日到现场解决故障。

（三）验收

（1）如需要，中标人须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标人须负责提供法定计量证书。所需费用由中标人承担。

（2）中标人设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标人提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

（3）中标人应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

（4）中标人根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

（5）采购人根据比选文件、中标人的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标人所提供的产品未达到比选文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标人将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标人因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

（四）交货地点：重庆江北机场T3航站楼

第四章 比选方法

一、比选原则

本项目比选遵循公平、公正、择优的原则进行

二、比选方法定义

本项目采用综合评分法进行比选。

三、比选程序

比选工作由采购人负责组织，具体比选事务由采购人组建的评审小组负责。

评审小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照，供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。供应商若为分支机构（公司）且非独立法人的，须提供其总公司（集团）出具的授权书（格式自定，并加盖总公司（集团）公章） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六章） |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 1.2 | 供应商必须符合的特定资格条件 |  | 无 |

注：

1）供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3）资格性审查不合格者，按无效投标处理。

2.符合性检查。

2.1 依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 比选文件第三章“★”标注部分。 |
|  |  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

注：符合性审查不合格者，按无效投标处理。

2.2 澄清有关问题。对响应文件中有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变实质性内容。

四、比选方法

本次比选采用综合评价法进行评审，将综合分析报价人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中选单位，满分为100分。评标委员会专家评委根据本细则所列评分标准，对各供应商进行独立评分。按评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，排名第一的为第一中标候选人.

技术评审表（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重要技术条款响应情况 | 26分 | 根据供应商对比选文件第三部分项目需求书中的“（二）技术参数”的重要技术条款（标注“▲”号的技术条款，共13项）的响应情况进行评分：全部响应得26分，每项满分2分，如有负偏离或未响应每一项扣2分，扣完为止。 注：响应文件中提供投标产品彩页宣传资料或相应技术参数的厂家技术白皮书或使用说明书或质量认可材料或第三方机构出具的检验报告复印件或其他可证明具备相关功能的材料，加盖供应商公章，未按要求提供证明材料或技术指标负偏离或未响应比选文件要求的，相关评分项不得分。为便于评委评审，请供应商在证明材料中对所评审参数作出明显标记，并在《技术和服务要求响应偏离表》中载明所对应的页码。 |
|  | 一般技术条款响应情况 | 8分 | 根据供应商对比选文件第三部分项目需求书中的“（二）技术参数”的一般技术条款（非标注“★、▲”号的技术条款，共8项）的响应情况进行评分：全部响应得8分，每项满分1分，如有负偏离或未响应每一项扣1分，扣完为止。 注：供应商按照响应文件格式提供《技术和服务要求响应偏离表》，填写响应情况，未填写的或参数不满足的均视为负偏离。 |
|  | 质量保障措施 | 10分 | 供应商需提供质量保障措施方案，质量保障措施包括但不仅限于：①货物出厂、运输过程中的保护措施；②货物交货过程中的保护措施。 1.质量保障措施完整（包含货物出厂、运输过程中的保护措施和货物交货过程中的保护措施），时间节点安排合理，质量保证措施具体完善，科学可行的，得10分； 2.质量保障措施完整（包含货物出厂、运输过程中的保护措施和货物交货过程中的保护措施），时间节点安排合理，质量保证措施具体，有可行性的，得8分； 3.质量保障措施完整（包含货物出厂、运输过程中的保护措施和货物交货过程中的保护措施），时间节点安排不完全合理或质量保证措施不完全可行的，得4.5分； 4.质量保障措施不完整的，得0.5分。 注：响应文件未提供相关内容不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 20分 | 根据供应商对本项目的售后服务方案：含质保期、售后服务承诺、售后服务技术人员情况、培训计划、响应时间及处理措施等进行综合评审： 1.售后服务方案详细完整，包含质保期、售后服务承诺、售后服务技术人员情况、培训计划、响应时间及处理措施等内容，方案内容科学合理、具备操作性，优于采购需求，得20分； 2.售后服务方案具体，包含质保期、售后服务承诺、售后服务技术人员情况、培训计划、响应时间及处理措施等内容，方案内容合理、有操作性，满足采购需求，得14分； 3.售后服务方案具体，包含质保期、售后服务承诺、售后服务技术人员情况、培训计划、响应时间及处理措施等内容，方案内容有合理性、有一定操作性，但不够完善，得7分； 4.售后服务方案缺漏，方案内容不合理，无法满足采购需求，得1分。 注：响应文件未提供相关内容不得分。 |
|  | 附加项目 | 6分 | 考虑采购人后续潜在的业务工作需要，除第三部分项目需求书中“（二）技术参数”要求的功能外，响应产品如具备以下功能的，可予以加分（须提供产品说明书、公开宣传页或其他可证明具有相关功能的材料）： 1.有贵金属如金、银等检测功能加2分。 2.有矿石检测功能加2分。 3.有土壤重金属检测功能加2分。 |

经济评审表（30分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 经济标得分= (评标基准价/投标报价)×30分 注： 1.评标基准价为满足比选文件要求且报价最低的投标报价，其经济价格分为满分。 2.投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 3.关于小微企业报价扣除比例说明：供应商为非联合体参与比选的，对小微型企业给予15%的扣除，以扣除后的报价参与评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

第五章 合同主要条款及合同格式

采购合同

甲方（采购人）：

法定代表人（或负责人）：

联系人：                    电话：               传真：

乙方（中标人）：

法定代表人（或负责人）：

地址：                                            邮编：

联系人：                    电话：                传真：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照比选文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、响应文件/应答文件等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（RMB） | 总价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（RMB） |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款人民币大写       元（¥ __________，含税），接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方产品交货且经甲方验收合格后，向甲方提供货物价款的增值税普通发票，甲方在收到增值税普通发票10个工作日内支付费用。

2.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据迟延或缺失的，甲方有权相应顺延付款期限。

第四条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第五条 交货

（一）交货时间：合同签订后_____日内完成交货或安装调试。

（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第六条 货物验收

（一）如需要，乙方须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，乙方须负责提供法定计量证书。所需费用由乙方承担。

（二）乙方设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。乙方提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

（三）乙方应向甲方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，甲方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

（四）乙方根据合同要求进行系统安装、调试后，由甲方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

（五）甲方根据比选文件、乙方的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。甲方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因乙方所提供的产品未达到比选文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，甲方有权因此终止合同的执行，乙方将自行承担所有经济损失；同时，甲方将保留向乙方因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

第七条 质量保证

（一）质保期3年，从验收合格之日起计算。

（二）质保期内需提供软件升级，若后续因国家政策变动，需要扩大对两用物项和稀土元素的管控范围，在硬件系统支持的情况下，乙方需提供免费软件升级。

（三）质保期内，如设备出现问题需要维修，在维修期间应提供备用设备供海关使用。

第八条 安装和培训

（一）乙方负责将设备运至甲方指定的地点，免费负责安装，调试。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付甲方使用的所有相关费用。货到后，乙方派专业技术人员到现成安装调试。

（二）现场培训：乙方应提供仪器基本操作和维护知识进行免费的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如有用户有因人员流动，需要进行培训，乙方应对用户新增实验人员进行免费现场培训。

第九条 售后服务

（一）质保期内如设备出现故障，在合同约定时间内，乙方提供免费提供原厂维修和更换配件服务。乙方应提供7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，出现故障时，需在24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员需在2个工作日内到达现场。

（二）质保期外：质保期满后提供有偿维修服务，接到故障通知后2个工作日到现场解决故障。

第十条 验收

（一）如需要，乙方须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，乙方须负责提供法定计量证书。所需费用由乙方承担。

（二）乙方设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。乙方提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

（三）乙方应向甲方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，甲方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

（四）乙方根据合同要求进行系统安装、调试后，由甲方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

（五）甲方根据比选文件、乙方的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。甲方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因乙方所提供的产品未达到比选文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，甲方有权因此终止合同的执行，乙方将自行承担所有经济损失；同时，甲方将保留向乙方因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

第十一条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

乙方除按上述约定采取措施外，还要根据违约程度承担相应违约金，违约金可按要求直接支付，也可从货款中扣除。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，并要求乙方退回甲方已支付的货款作为违约金，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失（包括但不限于赔偿甲方另行委托第三人完成本合同内容而超支的费用）。

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格的万分之五计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。

3.一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失（包括但不限于赔偿甲方为解决纠纷而支出的鉴定费、诉讼费、保全费、担保费、公证费、律师代理费及向相关权利人支付的赔偿款等费用），且甲方有权解除本合同。

（四）非因不可抗力或乙方原因，甲方无正当理由逾期支付的，应按应付未付金额万分之一按日向乙方支付逾期违约金。

第十二条 异议的期限和方法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。

第十三条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

第十六条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过十五天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十七条 争议的解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商20 日内不能解决，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十八条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十九条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

第二十条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十一条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十二条 其他

1.中标通知书（成交通知书）、中标人的响应文件/应答文件、比选文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

2.甲方确认其合同往来文件及法律文书的有效送达地址为【】，收件人为【】，联系电话为【】；乙方确认其合同往来文件及法律文书的有效送达地址为【】，收件人为【】，联系电话为【】。

双方确认：一方提供的送达地址不准确或送达地址变更后未及时通知对方导致合同往来文件及法律文书未能被实际接收的，或一方拒绝接收合同往来文件及法律文书的，若是邮寄送达，则以邮件退回之日视为送达之日；若是直接送达，则以送达人在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更之日起  日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

因以上地址注明不准确或以上地址变更后未及时书面告知对方，导致合同往来文件及法律文书未被签收等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

第二十三条 合同生效

本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

第六章 响应文件格式

重庆江北机场海关手持式X荧光光谱仪项目响应文件

供应商：                  	（盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             （签字）

日  期：       年      月     日

一、报价函

致：中华人民共和国重庆江北机场海关 ：

我方收到                                 （采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的比选，就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求，完全答应采购文件中规定的所有条件和评审办法。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假隐瞒或违规行为，我方愿意承担一切法律责任相关惩罚。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购标的物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的响应文件正副本各1份。

五、我方承诺：本次报价的有效期为90天，即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成为成交单位，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《合同法》及合同约定条款承担我方责任。本承诺函连同响应文件将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

法人或其授权委托人（签字）：

年   月   日

二、法定代表人证明书（格式）

致：中华人民共和国重庆江北机场海关

姓名：         性别：    年龄：    职务：              身份证号码：

系        （供应商名称）        的法定代表人。为                            项目签署响应文件、进行合同签署和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：                                 （公章）

日期：       年     月    日

注：1．此处所述“法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人”须与供应商“营业执照”的内容一致。

2．法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人作为本项目的投标代表时，须提供此附件。

附：法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人的身份证复印件：

三、法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

供应商法定代表人签名：                       被授权人签名：

（附：法定代表人和被授权人身份证复印件）

供应商（公章）：

年   月   日

四、基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、项目报价表

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

经我公司慎重研究采购文件，决定以下列报价参与                  （项目名称）竞标：

| 产品名称 | 数量（台） | 品牌 | 规格型号 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 手持式X荧光光谱仪 | # 1 |  |  |  |

注： 以上报价是供应商为完成本项目、达到比选文件第三章《项目需求书》所有费用，已包括所有相关税费,按照需求分项报价并汇总。

供应商代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日      期：________________________________

六、项目方案（格式自拟）

中小企业声明函（非小微企业不填写）

七、  中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单  位   名  称）的 （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ，承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ，承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：

九、技术/服务响应偏离表

项目名称：

| 内容 | 比选要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表即为对本项目“第三章 项目需求”中所列条款进行比较和响应。

供应商名称：                        （公章）

日期：_____年   月   日

十、资格证明相关文件（格式自拟）

十一、质 疑 函

质疑人名称：

质疑人地址：

质疑人邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

项目编号：

质疑类型：□采购文件 □评审过程 □成交结果 □其他

质疑事项：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

日期：  年  月  日

质疑人单位法人代表签字：

质疑人单位全称（盖章）：

注：1.供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。

2.以代理商身份发起质疑的供应商须同时提供货物制造商出具的授权书，授权书应当载明具体权限、期限和相关事项，并由授权单位法人或授权代表人（授权代表人需另行提供授权函）签字并加盖单位公章。

十二、供应商认为需要提供的其他文件或证书。（格式自拟）

<完>