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第一篇  竞争性谈判邀请书

项目概况

重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第一批） 采购项目的潜在供应商在中国政府采购网和重庆海关官网上下载或到采购代理机构处获取采购文件，并于2026年6月11日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HDFZB-FW-20260521104

项目名称：重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第一批）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：90万元（人民币）

最高限价：90万元（人民币）

采购需求：

（1）业务需求：采购65台（套）设备，具体详见“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”；

	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	单价最高限价（万元）
	合计（万元）
	备注

	1
	除湿机
	4
	0.25
	1
	　

	2
	智能一体化蒸馏仪
	2
	5
	10
	　

	3
	循环水式多用真空泵
	1
	0.25
	0.25
	　

	4
	固相萃取装置（带泵）
	2
	1.5
	3
	　

	5
	均质器1
	2
	0.4
	0.8
	　

	6
	氢气发生器
	2
	4.6
	9.2
	核心产品

	7
	水浴锅1
	3
	0.35
	1.05
	　

	8
	超级恒温油槽
	2
	0.34
	0.68
	　

	9
	大称量电子天平
	3
	0.9
	2.7
	　

	10
	离心机1
	3
	0.65
	1.95
	　

	11
	瓶口分配器
	6
	0.48
	2.88
	　

	12
	万分之一电子天平
	3
	1.5
	4.5
	　

	13
	球磨仪
	1
	10
	10
	

	14
	冷藏冰箱
	2
	0.8
	1.6
	　

	15
	冷冻冰箱
	2
	1.6
	3.2
	　

	16
	冰柜1
	1
	0.35
	0.35
	　

	17
	电子天平
	1
	2.2
	2.2
	

	18
	牛津杯放置器
	1
	1.49
	1.49
	　

	19
	抑菌圈测量仪
	1
	5
	5
	　

	20
	大容量电子天平
	1
	0.8
	0.8
	　

	21
	拍打式均质器
	1
	0.9
	0.9
	　

	22
	冰箱
	1
	0.3
	0.3
	　

	23
	强力振荡器
	1
	4
	4
	　

	24
	加热板
	2
	0.8
	1.6
	　

	25
	三联无菌换气过滤支架带真空直排泵 
	1
	5
	5
	　

	26
	冰柜2
	4
	0.4
	1.6
	　

	27
	均质器2
	2
	0.5
	1
	　

	28
	立式冰柜
	1
	0.35
	0.35
	　

	29
	百分之一电子天平
	3
	0.7
	2.1
	　

	30
	水浴锅2
	2
	0.35
	0.7
	　

	31
	pH计
	1
	0.5
	0.5
	　

	32
	碾米机
	1
	0.3
	0.3
	　

	33
	离心机2
	2
	4.5
	9
	

	合计
	　
	65
	　
	90
	　


（2）成交供应商数量：1名

（3）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

合同履行期限：合同签订后30个工作日内将仪器设备及相关配件运至采购人指定地点。

本项目（不接受）联合体响应。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在中国政府采购网和重庆海关官网上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性谈判文件以及澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）采购公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性谈判文件发售期限： 

1.竞争性谈判文件发售期：2026年6月3日至2026年6月10日。

2.报名方式：供应商将《竞争性谈判文件领取登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至584890355@qq.com（邮箱）登记。

3.竞争性谈判文件售价：人民币300元，（现金，于递交响应文件时一并缴纳）。

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月11日10时00分（北京时间）

地点：重庆欣宏达项目管理有限公司（重庆市两江新区新南路164号龙湖水晶国际15楼）

五、开启

时间：2026年6月11日10时00分（北京时间）

地点：重庆欣宏达项目管理有限公司（重庆市两江新区新南路164号龙湖水晶国际15楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）谈判保证金

1.以转账（电汇）方式交纳谈判保证金

1.1谈判保证金递交

1.1.1保证金1万元，供应商应足额交纳保证金，并汇至下列账户，谈判保证金的到账截止时间为响应文件提交截止时间。

保证金账户：

开户名：重庆欣宏达项目管理有限公司

开户银行：中国银行重庆龙山支行

账户号码：114480561465

联行号：104653002058

1.1.2各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.以纸质保函形式交纳谈判保证金

2.1保证金的保函担保金额应不低于保证金金额1万元，供应商在响应文件提交截止时间前向符合条件的保函出具担保方申请开具谈判保证金保函。供应商提交的纸质保函至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额不得低于本项目谈判文件规定的谈判保证金金额；④保函生效时间必须在响应文件提交截止时间前，担保期限不少于响应有效期届满后的三十日；⑤担保方应在接到采购人索赔申请后3个工作日内办结。担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构。

2.2供应商须在响应文件中提供纸质保函复印件，纸质保函原件单独密封，随响应文件一并递交，未提供或提供的保函内容与2.1条要求不符，均视为未交纳谈判保证金。

2.3保证金保函递交截止时间同响应文件提交截止时间。

特别说明：纸质保函应合法合规，符合行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足谈判文件约定要求。供应商对所提交的纸质保函的真实性、合法性、有效性负责。各供应商在申请开具纸质保函时应充分考虑不同保函出具担保方开具保函的手续和时间风险等。

3.保证金退还

（1）未成交供应商的纸质保函原件，在成交通知书发放后五个工作日内退还。

（2）成交供应商的纸质保函原件，在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内退还。

（二）采购项目需落实的政府采购政策

1.按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

2.按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

4.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（三）其它有关规定

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

2.本项目的澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网和重庆海关官网上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

3.超过响应文件截止时间提交的响应文件，恕不接收。

4.谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

5.本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

6.本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

7.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

1.采购人信息

名称：重庆海关技术中心

地  址：重庆市两江新区红黄路8号

联系方式：冉老师 023-67733645/ 023-67725389

2.采购代理机构：重庆欣宏达项目管理有限公司

地  址：重庆市两江新区新南路164号龙湖水晶国际15楼

联系方式：李老师  023-65064578

3.项目联系方式

项目联系人：李老师

电话：023-65064578

竞争性谈判邀请书附件：

竞争性谈判文件获取登记表
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商单位名称
	                                    （盖单位公章）

	时间
	

	联系人
	
	手机
	

	邮箱
	

	单位地址
	

	备注
	


第二篇  谈判项目技术（质量）需求

1.所有投标产品必须为非进口产品，若为进口产品将按无效谈判处理。需提供产品承诺函（格式详见第七篇）。

2.“★”标注的技术需求为实质性要求，若1条不满足则为无效谈判。

3.未标注“★”的技术参数，若累计5条不满足则为无效谈判。
	一、除湿机

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	1
	除湿机
	4
	重庆市两江新区锦航路3号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：除湿机 4台套；

主要用途和适用范围：主要用于控制环境湿度，确保实验的准确性和设备安全。

主要配置及备件清单（每台）

说明书；

除湿机 1台；

合格证等。

环境参数

 环境湿度：＜95%RH；

 环境温度：5℃~45℃；

 电源：220V，50-60HZ。

主要参数指标

除湿量：不小于25L/天；

风速：3档可调；

水箱容量：不小于4.5L；

排水方式：水管直排+水箱。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二、智能一体化蒸馏仪

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	2
	智能一体化蒸馏仪
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：智能一体化蒸馏仪2台套；

主要用途和适用范围：用于水样中挥发酚、氨氮、脂肪酸等蒸馏预处理，土壤中氰化物、阳离子交换量等蒸馏预处理。

主要配置及备件清单（每台）

智能一体化蒸馏仪主机1套；

带温度显示压缩机制冷循环水系统1套；

质量传感器6套、500mL双颈圆底烧瓶6支、真空冷凝管6只、接收瓶6套；

硅胶管路1套；

防倒吸保护6套、馏出液自锁单元6套；

随机工具1套。

环境参数：

工作电压：AC 220V， 50-60Hz；

环境温度：10℃~30℃；

环境湿度：≤90%RH。

主要参数指标：

★蒸馏单元数量：六个通道；

控制系统：设有微沸和全沸控制模式，可根据不同的样品沸点控制加热速率；可单孔单控，且加热功率与时间均可自由设定；

热源：采用远红外辐射方式加热，模具耐腐蚀及干烧保护；

冷凝瓶双层抽真空，受热气体腔与冷凝腔分体设计，加热气体自右侧顶部进入冷却腔，防止液体回流；

冷却方式：采用外置冷却水循环机；与冷水机具备联动功能，实验开始后，冷水机可以自动启动，实验结束后冷水机可自动延时关闭。（需提供实物图片）；

蒸馏量（终点）：采用质量传感器，蒸馏量可自行设定，实时监测，达到设定值自动停止加热，并锁定馏出液管路；

主机需在馏出液接收区设有不少于2组废液排出口，具有一键排空功能，将内部管路中废液排出；（需提供产品设计图或证明其结构的图片）

接收瓶或样品杯采用高透光度，防水珠石英杯，二氧化硅含量不低于90%；（需提供经第三方检测机构出具的检测报告）；

仪器应有蒸馏瓶气密性检测功能，实验前可启动6个通道气密性检测；（需提供实物图片）；

功率：六联总功率≥2400W(单孔≥400W，可调)；

升温沸腾时间：≤10min；

蒸馏量范围：0-500ml；

蒸馏量精度：±2mL。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	三、循环水式多用真空泵

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	3
	循环水式多用真空泵
	1
	重庆市两江新区锦航路3号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：循环水式多用真空泵 1台套；

主要用途和适用范围：用于实验室中需要真空环境的操作，‌核心功能包括抽滤、减压蒸馏和蒸发等工艺支持‌。

主要配置及备件清单

说明书；

循环水式多用真空泵 1台；

合格证等。

环境参数

 环境湿度：＜95%RH；

 环境温度：5℃~45℃；

 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标

流量(L/min)：≥80；

扬程(m)：≥10；

单头抽气量(L/min)：≥10；

抽气头数：≥4；

水箱容积(L)：≥50；

安全功能：止回阀，过电流保护。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	四、固相萃取装置(带泵)

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	4
	固相萃取装置(带泵)
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：固相萃取装置(带泵) 2台套；

主要用途和适用范围：用于样品前处理，达到分离或富集的作用。

主要配置及备件清单（每台）

固相萃取装置1台；
真空系统组件1套；
聚丙烯收集管架1套；
真空泵缓冲瓶1L 1个；
小柱转接头1，3，6mL通用，24个/袋 2袋；
防交叉污染管 24个/袋 2袋；
流量控制阀 24个/袋 2袋；
连接管（聚四氟乙烯）1包, 100支/包。
主要参数指标：

2.1 带有防交叉污染设计，在同一位置上处理新样品时，可以避免可能产生的交叉污染；

2.2能同时处理24个样品；

2.3 玻璃缸不会因溶剂的存在而溶解、雾化或褪色；

2.4 盖上需带有支脚；

2.5 带有螺旋式抗溶剂真空减压表和阀提，可提供较好的密封性和真空控制，阀与1/4英寸的真空管线连结。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	五、均质器1

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	5
	均质器1
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：均质器 2台套；

主要用途和适用范围：用于样品前处理，比如样品的分散、均质、乳化、悬浊、搅拌等。

主要配置及备件清单（每台）

主机 1个；

立杆 1根；

平板 1个；

方夹头 1个；

25G刀头 1个；

电源线 1根；

说明书/保修卡/合格证 1份。

环境参数

 环境湿度：＜95%RH；

 环境温度：5℃~45℃；

 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标：

可选多种不同规格工作头，满足0.2-10000mL的处理量，适用不同的样品处理要求；

电机采用无碳刷直流马达。同时提供无碳粉的环境，保证了样品的碳粉污染风险；

可以4000-26000转任意设定转速，具备0-999min定时功能，运行结束后仪器自动停止；

LCD显示屏幕，可显示转速，时间；

转速精度±100rpm； 

调速方式：旋钮调节；

最大输入功率≥1350W，最大输出功率≥1050W。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	六、氢气发生器

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	6
	氢气发生器
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	核心产品

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：氢气发生器 2台套；

主要用途和适用范围：可连续可靠的产生纯度极高的氢气，用于GC-FID、GC-MS等。

主要配置及备件清单（每台）

主机 1个；

电源线 1根；

说明书/保修卡/合格证 1份；

合格证等。

环境参数

 环境湿度：＜70%RH；

 环境温度：5℃~40℃；

 电源：100-220Vac（±10%）50/60HZ。

主要参数指标：

采用PEM电解单元产生氢气，不使用酸性或碱性溶液；

静态干燥膜加干燥柱系统完全免维护，允许每天24小时连续运行；

氢气输出压力：≥145psi/10bar，当发生器给多台GC集中供气时，氢气压力可以任意设置；

氢气纯度≥99.999%；

最大流速: ≥300mL/min；

自动检查内部泄漏并持续监控运行参数；

采用电子控制的(GLS)高压气液分离器；

实际运行时间在线显示；

具有LED显示屏面板，实时显示氢气压力；流量；水质；液位；系统工作状态等；

水质要求：去离子水，电导率＜0.1uS；内部水箱：≥1 L；

低水位报警；

去离子水水质监测：内部水箱中有水电阻测量传感器，实时监控去离子水的电阻值，一旦水质不符合要求，发生器报警停机；

去离子水水温检测：可以实时监测去离子水的温度，一旦水温过高（＞70℃）或水温过低（＜5℃）发生器报警停机。防止水温过低或过低对电解池造成损害，延长电解池的使用寿命；

发生器内部和外部氢气泄漏报警；

发生器内部氢气压力过压报警；电解池工作时电流，电压，温度实时监测，一旦出现异常，发生器报警并且停机；

尺寸(W *D* H)：≤20 cm *40cm *30 cm；

净重：≤20Kg；

电源供应：100-240Vac、50/60Hz；

功率：≤160w。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	七、水浴锅1

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	7
	水浴锅1
	3
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：水浴锅 3台套；

主要用途和适用范围：用于样品恒温加热、辅助反应、精密控温等。

主要配置及备件清单（每台）

 水浴锅主机；

 操作说明书，保修卡，合格证随机附带。

环境参数

 环境湿度：＜95%RH；

 环境温度：5℃~45℃；

 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标：

具有关键电子元器件诊断功能；

温控范围：室温+5-100℃；温度误差： ±1℃；

工作尺寸：≥ 50*60*20cm；

功率(kW)：≤2；

规格：双列30孔；

孔径规格：7.5cm。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	八、超级恒温油槽

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	8
	超级恒温油槽
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：超级恒温油槽 2台套；

主要用途和适用范围：用于精密恒温时直接加热或辅助加热。

主要配置及备件清单（每台）

 恒温油槽主机；

 操作说明书，保修卡，合格证随机附带。

环境参数

 环境湿度：＜95%RH；

 环境温度：5℃~45℃；

 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标

内循环/外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器；

测量值偏差补正功能；

循环泵的流量≥8升/分；

温控范围：室温-100℃；温度波动：±0.1℃；温度均匀度：±0.1℃；

水泵流速: ≥8L/min；

容积：≥30L；

功率(kW)：≥1800W 。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	九、大称量电子天平

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	9
	大称量电子天平
	3
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：大称量电子天平 3台套；

主要用途和适用范围：主要用于精确称量物体质量。

主要配置及备件清单（每台）

说明书；

大称量电子天平 1台；

合格证等。

环境参数

 环境湿度：＜95%RH；

 环境温度：5℃~45℃；

 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标

最大称量值：≥2.2kg；

可读性：10mg；

重复性：10mg；

线性误差:  20mg；

秤盘外形尺寸：180 mm；

天平尺寸（宽*深*高）：≥209 × 354 ×354 mm；

 LCD 混合触摸屏，每个称量过程按照显示屏SOP操作，自动执行计算，打印结果或将结果传输到存储设备；

即插即用，自动识别外围设备USB-A 与 RS232 多个接口；

具有耐化学腐蚀性的PBT顶部外壳及金属底座；

密码保护可防止未经授权或意外更改设置，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致；

内置 10种应用程序，如称重、计件、密度、检重、动态称重、统计、总计和配方，每个步骤都有屏幕指导和自动计算，便于操作。 

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十、离心机1

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	10
	离心机1
	3
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：离心机 3台套；

主要用途和适用范围：主要实验室样品的分离提纯。

主要配置及备件清单（每台）

说明书；

离心机1台,水平转子8*100ml；

合格证等。

环境参数

 环境湿度：＜95%RH ；

 环境温度：5℃~45℃；

 电源：220V，50-60HZ。

主要参数指标

变频电机，微电脑控制；

触摸式按键；

程序组号、转子号、转速、时间同时显示；

全钢机身、304不锈钢内腔；

★多段离心/常规离心模式，可任意切换；

离心时间定时范围1s ~ 99h59m59s；可选择时/分或分/秒计时；

电子安全门锁控制；

故障自动诊断，全程监测电压，电流等重要参数，实时保护设备运行；

RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算；

所有转子、转子盖均可高温高压灭菌；

最高转速≧5000 r/min；

最大离心力≧4650 ×g；

最大容量：≧8*100ml；

转速精度：±10r/min；

定时范围：1s~99h59 min59s/点动；

噪声：≤60db（A）；

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十一、瓶口分配器

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	11
	瓶口分配器
	6
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求：

供货明细：

设备名称和数量：瓶口分配器 6台套；

主要用途和适用范围：用于定量分取酸、碱、盐试剂和有机溶剂。

主要配置及备件清单（每台）

分配器1个；

A28、S40、A45转换接头：

排液管1根，进液管1根；

安装扳手1个，全检质量报告和操作手册各1套。

主要参数指标

实验室通用型自动分液器，适合各种常规性实验；

适用于不与聚丙烯(PP)反应的有机和无机试剂，如盐酸、甲醇、乙腈等；

采用阶梯式量程设计控制量程，应用机械化数字调节原理，采用容量分度调节环；

机体由所附塑料机壳保护，带有透明视窗；

整个装置可以无须拆卸即可进行121℃高温消毒； 

阀球由硼硅酸盐制成；

规格要求：10.0-60.0ml；

最小分度分别在0.25ml和1.00ml；

精度(R%)≤0.6%，误差(CV%)≤0.1%。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十二、万分之一电子天平

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	12
	万分之一电子天平
	3
	重庆市沙坪坝区土主街道月台路28号海关大楼1台；

重庆市两江新区红黄路8号2台。
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量：万分之一电子天平 3台套；

 主要用途和适用范围：实验室检测样品、试剂的称量。
主要配置及备件清单（每台）

 万分之一电子天平 1台；

 使用说明书 1套。

环境参数

 环境湿度：20-80%RH；

 环境温度：5℃-50℃；
 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标

最大称量值：≥220g；

★可读性：≤0.1 mg；

★称量重复性：0.1 mg；

线性误差：≤0.2 mg；
稳定时间(s)：≤2s；
校准：具有内部校准功能；
接口：配备USB 和 RS232接口。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十三、球磨仪

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	13
	球磨仪
	1
	重庆市沙坪坝区土主街道月台路28号海关大楼
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量：球磨仪 1台套；

 主要用途和适用范围：用于样本的研磨。

主要配置及备件清单

 球磨仪 1台；

 锁紧装置组件 2套；

 手轮 4个。

环境参数

 环境湿度：20-80%RH；

 环境温度：5℃-50℃；
 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标

★研磨平台：2个，左右往复振动；

★震动频率：至少覆盖3-30Hz，0.1Hz可调；
研磨方式：干磨、湿磨、冷冻研磨；

透视设计，带防护罩；

旋盖型研磨罐；

适配多种类型的适配器，配备2ml不锈钢研磨罐20个；

最大研磨时间不低于60min；

最大进样尺寸不小于7mm；

最终研磨尺寸不大于5um 。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十四、冷藏冰箱

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	14
	冷藏冰箱
	2
	重庆市沙坪坝区土主街道月台路28号海关大楼
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量：冷藏冰箱  2台套；

 主要用途和适用范围：用于口岸截获样本以及试剂药品等的保存。

主要配置及备件清单（每台）

 冷藏冰箱 1台；

使用说明书 1套。

环境参数

 环境湿度：20-80%RH；

 环境温度：5℃-50℃；
 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标

★立式结构，控温范围：2℃-8℃，风冷系统，温度显示精度0.1℃；

★有效容积：≥390L；

外箱尺寸（W×D×H）：≤680×710×2000mm；

净重：≤130Kg；
安全装置：高温报警、低温报警、门未关闭报警、断电报警等；

配置网架≥5层5个（高度可调节）；

数字式温度显示；配备脚轮以及止动底角。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十五、冷冻冰箱

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	15
	冷冻冰箱
	2
	重庆市沙坪坝区土主街道月台路28号海关大楼
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量：冷冻冰箱 2台套；

 主要用途和适用范围：用于口岸截获样本的保存。

主要配置及备件清单（每台）

 冷冻冰箱 1台；

使用说明书 1套。

环境参数

 环境湿度：20-80%RH；

 环境温度：5℃-50℃；
 电源：220V±10%，50-60HZ。

主要参数指标

★立式结构，温度范围：至少满足-20℃ ~ -25℃可调；

★有效容积：≥440L；

外箱尺寸（W×D×H）：≤900×900×2000mm；

净重：≤130Kg；

外门1扇或2扇（带锁扣，配挂锁）；

环保型制冷剂；

安全装置：高/低温报警，断电报警，温度控制传感器异常报警，压缩机传感器异常报警，压缩机保护机能等；

配备脚轮以及止动底角，具有显示屏密码保护机制以及过滤网脏报警。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十六、冰柜1

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	16
	冰柜1
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 冰柜1台套；

 主要用途和适用范围：用于水果肉类样品冷冻储存。

主要配置及备件清单

冰柜1台
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★容量：≥650 L；

★最低温度：≤-18℃；

放置方式：卧式；

开门方式：顶开门；

能效等级：二级能效或更优；

控温方式：电子或机械控温；

制冷方式：直冷；

压缩机类型：变频或定频。
特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十七、电子天平

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	17
	电子天平
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 电子天平1台套；

 主要用途和适用范围：用于样品称量，象牙串珠等固体样品的密度测定。

主要配置及备件清单

电子天平（含密度测量组件）1台。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★最大称量值：≥2200g；

★可读性：10mg；

5%载荷下重复性：±5mg~±8mg；

线性误差：±6mg；

稳定时间：≤1.5s；

校准方式：可进行内部校准；

接口：具有RS232接口；

数显显示屏；

内置或外置密度组件；

称量模式包括基本称量、密度测定、百分比称量、检重称量等。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十八、牛津杯放置器

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	18
	牛津杯放置器
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：
总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 牛津杯放置器1台套；

 主要用途和适用范围：用于水果肉类样品中抗生素检测。

主要配置及备件清单

主机1台；
配1套牛津杯（100小支）。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

设备主体为不锈钢或相当的防锈材料；

★能将六个牛津杯同时等高落入碟中，保证牛津杯沉入培养基表面深度相同；

封闭的钢管盛放系统，可防止落尘、染菌；

符合《中国药典》要求（可提供承诺函并加盖供应商公章）；

可以自动调节转动方向；

可与该项目采购的抑菌圈测量仪配套使用。
特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	十九、抑菌圈测量仪

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	19
	抑菌圈测量仪
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 抑菌圈测量仪1台套；

 主要用途和适用范围：用于水果肉类样品中抗生素效价检测。

主要配置及备件清单

主机1台；
数据处理平台1台。
环境参数

工作环境湿度：20% RH ~80% RH；

工作环境温度：0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

采用采用CCD扫描技术，能同时测定1-6个平皿；

★测量分辨率≤0.02mm；（更低者为优）；

效价重复测量精度≤0.5%；（更低者为优）；

六个培养皿测量时间：≤30秒（更低者为优）；

符合《中国药典》关于抗生素效价测定的规定(一剂量标准曲线法、二剂量法、三剂量法)要求（可提供承诺函并加盖供应商公章）；

配套软件运行流畅，不卡顿，无BUG；

数据处理平台：Intel Core i5 10代及以上CPU，内存不低于16G DDR4/DDR5，存储不低于256 GB SSD + 1 TB HDD，19~21.5英寸，分辨率 1920 x 1080显示器，入门级独立显卡(2GB显存及以上），Windows 7/10/11 专业版(正版）操作系统，数据报告黑白显印，DVD刻录，USB等接口可以与设备主机有效连接。

可与该项目采购的牛津杯放置器配套使用。 
特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十、大容量电子天平

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	20
	大容量电子天平
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 大容量电子天平1台套；

 主要用途和适用范围：用于样品称量。

主要配置及备件清单

大容量电子天平1台。

环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★最大称量值：≥5000g；

可读性：≤0.1 g；

★称量重复性：≤0.1 g；

稳定时间(s)：≤1s；

校准方式：可进行内部校准；

接口：具有RS232接口；

具有彩色触摸显示屏；

称量模式包括基本称量、密度测定、百分比称量、检重称量等。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十一、拍打式均质器

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	21
	拍打式均质器
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 拍打式均质器1台套；

 主要用途和适用范围： 用于样品的均质。

主要配置及备件清单

拍打式均质器1台套。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

最大拍击速度：≥12次/秒；

★最大有效容积：≥400 mL；

最大拍击间距：≥50mm；

消毒功能：具备工作腔预消毒功能；

显示方式：LCD或液晶可视化操作屏；

控制方式：微电脑控制，至少可保存8组编程参数；

最大连续拍击时间：≥99min；

玻璃透明窗口易于观察。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十二、冰箱

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	22
	冰箱
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量：冰箱1台套；

 主要用途和适用范围： 用于样品的保存。

主要配置及备件清单

冰箱1台。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★容量：≥280 L；

★最低温度：≤-18℃；

放置方式：立式；

开门方式：侧开门；

能效等级：一级能效；

控温方式：电子控温；

制冷方式：风冷；

压缩机类型：变频。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十三、强力振荡器

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	23
	强力振荡器
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 强力振荡器1台套；

 主要用途和适用范围： 用于样品振荡提取。

主要配置及备件清单

强力振荡器主机1 台；

离心管振荡架1个；

试管振荡架1个。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

震荡方式：水平、垂直回旋振荡型；

振幅：≥40mm；

★最大振速：≥210rpm；

可同时振荡1L液量的锥形瓶3个及以上；

定时：具备计时功能，可预设运行时间。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十四、加热板

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	24
	加热板
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 加热板2台套；

 主要用途和适用范围： 用于样品加热消解、溶剂蒸发等。

主要配置及备件清单（每台）

加热板1台。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

传热材质：高纯石墨；

控温范围：室温以上～450℃或更宽；

★控温精度：≤±1℃，数字显示；

加热板面尺寸：≥360×270 mm；

表面防腐处理，耐酸碱。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十五、三联无菌换气过滤支架带真空直排泵

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	25
	三联无菌换气过滤支架带真空直排泵
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 三联无菌换气过滤支架带真空直排泵1台套；

 主要用途和适用范围： 用于样品的过滤。

主要配置及备件清单

三联无菌换气过滤支架1台；

真空泵1台；

硅胶管1米；

250mL漏斗（无菌包装）3个；

连片膜（3×100/PK）1包；

无菌呼吸器1个。

环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

三联无菌换气过滤支架；

抽滤位数：3位；

抽滤直径：适用于47mm和50mm 滤膜；

材质：不锈钢；

滤杯容量 (mL)：250mL；

真空直排泵。

★最大流速：≥4 L/min；

最大真空度：≤400 mbar。
特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十六、冰柜2

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	26
	冰柜2
	4
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 冰柜4台套；

 主要用途和适用范围：用于水果肉类样品冷冻储存。

主要配置及备件清单（每台）

冰柜1台。

环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★容量：≥710 L；

★最低温度：≤-18℃；

放置方式：卧式；

开门方式：顶开门；

能效等级：二级能效或更优；

控温方式：电子或机械控温；

制冷方式：直冷；

压缩机类型：变频或定频。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十七、均质器2

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	27
	均质器2
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 均质器2台套；

 主要用途和适用范围： 食品中农兽药残留检测的均值提取前处理。

主要配置及备件清单（每台）

均质器1台（含主机和分散头）。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★最大转速：≥25000rpm；

转速显示：刻度或数字；

转速调节：无极；

★最大样品处理量：≥100 mL ；

转子安装方式：快插式借口，便于刀具快速互换和安装；

可选配多种工作头。
特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十八、立式冰柜

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	28
	立式冰柜
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量：立式冰柜1台套；

 主要用途和适用范围： 实验室标准物质的冷冻储存。

主要配置及备件清单

立式冰柜1台。

环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★容量：≥330 L；

★最低温度：≤-18℃；

放置方式：立式；

开门方式：侧开门；

能效等级：一级能效；

控温方式：电子控温；

制冷方式：风冷；

压缩机类型：变频。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	二十九、百分之一电子天平

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	29
	百分之一电子天平
	3
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 百分之一电子天平3台套；

 主要用途和适用范围：用于水果肉类样品检测、药品的称量。

主要配置及备件清单（每台）

百分之一电子天平1台。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

最大称量值：≥2200g；

可读性：≤0.01 g；

★称量重复性：≤0.01 g；

稳定时间(s)：≤1s；

校准方式：可进行内部校准；

接口：具有RS232接口；

具有彩色触摸显示屏；

称量模式包括基本称量、密度测定、百分比称量、检重称量等。
特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	三十、水浴锅2

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	30
	水浴锅2
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量：水浴锅2台套；

 主要用途和适用范围：实验室样品的水浴加热。

主要配置及备件清单（每台）

水浴锅1台
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★样品位数：双列八孔

采用不锈钢内胆、样品孔位大小可调节；

控温范围：室温以上5℃～99℃；

★温度波动度：≤±0.5℃；

温度分辨率：≤0.1℃；

定时范围：1~999min或更宽；

具有超温报警功能，防止干烧。
特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	三十一、pH计

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	31
	pH计
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：

总体要求

供货明细

 设备名称和数量： pH计 1台套；

 主要用途和适用范围：食品中酸度，化学试剂的pH调节。

主要配置及备件清单

 pH计 1台；

 pH电极1支。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

测量范围：

pH：-1.99 pH ～ 16.00 pH或更宽；

电势：-1999.9 mV ～ 1999.9 mV或更宽；

温度：-5 ˚C ～ 105 ˚C或更宽。

★分辨率：

pH：≤0.01 pH；

电势：≤1mV；

温度：≤0.1 ˚C。

精度：

pH：≤±0.01 pH；

电势：≤±1 mV；

温度：≤±0.3 ˚C。

温度补偿方式：自动。

最大校准点数：≥3点。

接口：配备USB 和 RS232接口。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	三十二、碾米机

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	32
	碾米机
	1
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：
总体要求

供货明细

 设备名称和数量：碾米机1台套；

 主要用途和适用范围：样品的脱皮处理。

主要配置及备件清单

碾米机1台。
环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

用于稻谷的脱壳，并能使稻壳、瘪壳从糙混合物中分离出去；

采用非金属材料轧辊，轧辊间距可调；

★稻谷单次砻谷的脱壳有效率：＞95%；

最大转速：≥2800 r/min；

50g稻谷脱壳时间＜50s。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


	三十三、离心机2

	序号
	设备名称
	数量（台套）
	交货地址
	备注

	33
	离心机2
	2
	重庆市两江新区红黄路8号
	

	技术参数要求：
总体要求

供货明细

 设备名称和数量： 离心机2台套；

 主要用途和适用范围：水果肉类中农兽药残留检测离心分离处理。

主要配置及备件清单（每台）

离心机1台；

50mL角转1个；

足量10mL试管适配器。

环境参数

工作环境湿度： 20% RH ~80% RH；

工作环境温度： 0℃~40℃；

电源：220V/50Hz。

主要参数指标

★台式，最大转速 ≥23000r/min；

最大容量：≥6×100mL；

转速精度：≤±50 r/min；

★温度设置范围：-20℃~ 40℃或更宽；

温控精度：≤±1℃；

具有不平衡保护等安全防护措施；

显示控制：可视化面板，显示设定参数和运行参数，触摸屏控制；

定时范围：1min~99h或更宽；

能自动识别转子信息。

特别说明：提供产品技术支撑材料，如产品说明书、公开发布的彩页资料，或生产厂商的设备资料并加盖供应商鲜章。


重要提示：

提供相同厂家的核心产品且通过资格审查、符合性检查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，以现场抽签方式确定同品牌供应商获得成交供应商推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

第三篇  谈判项目服务需求

“★”标注的商务需求为实质性要求，若不满足则为无效谈判。

★一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订后30个工作日内将仪器设备及相关配件运至采购人指定地点。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（a）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（b）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（c）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（d）在规定时间内完成交货，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，双方应签署验收材料，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.产品包装材料归采购人所有。

★二、质量保证及售后服务

（一）培训。由供应商组织培训、安装及调试。在现场安装调试期间，对采购人实验室人员进行至少2人的技术培训。

（二）质保期。双方安装验收合格之日起，设备整机质保期12个月，终身负责技术咨询。

（三）故障处理。仪器在正常使用情况下，仪器出现故障，2小时内技术人员给予响应，并在确认维修条件符合后24小时内上门；质保期内，免费维修并承担全部费用。

（四）仪器安装、验收。仪器安装、验收必须由供应商安排技术人员到现场安装仪器并在采购人在场的情况下完成仪器设备性能的测试。经采购人确认仪器完全正常运转，并经计量/校准合格后，仪器的安装工作才能认为已全部完成，给予验收。
★三、报价要求

供应商报价应包含产品到采购人指定地点且达到预定可使用状态的全部费用，包括且不限于：设备费用、配件备件费用、辅耗材费用、安装调试费用、运输搬运费用、保险费、采保费、培训费及税费等与实现项目正常使用相关的全部费用。

四、付款方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经双方验收合格后，成交供应商向采购人提交付款申请、足额增值税专用发票，采购人在收到全部付款资料后10个工作日内，向成交供应商支付合同金额的100%。
五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性谈判文件第二篇、第三篇“★”条款的谈判内容进行实质性响应。

	
	谈判有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：

1.小微企业政策性扣减方式

1.1供应商为非联合体参与谈判的，对小微型企业给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

1.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.本国产品政策性扣减方式

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件


（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体响应。
3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

采购人或采购代理机构可根据本项目的具体情况，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十九条规定的款项设置。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在中国政府采购网和重庆海关官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向受理部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向受理部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，受理部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求公告采购合同，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。
（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照相关单位要求另行签订其他合同。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
根据代理采购项目的成交金额，按计价格[2002]1980号、国家发改委[2011]534号以及发改办价格[2011]857号文件规定的取费标准，按报价基数的45%收取采购代理服务费。

	金额
	货物
	服务
	工程

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%


例如：成交金额为90万元

采购代理服务费为：90万元×1.50％×45%=6075元
第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

采购合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：

乙方按采购合同交货并安装调试完成，经双方验收合格后，乙方向甲方提交付款申请、足额增值税专用发票，甲方在收到全部付款资料后10个工作日内，向乙方支付合同金额的100%。



	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：

1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点： 

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料

产品承诺函（格式）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

（三）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档 1 份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

采购项目名称：                                                   单位：元 

	序号
	设备

名称
	品牌、型号
	制造商
	生产地
	数量

（台套）
	响应单价

（元）
	响应总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	响应报价：      元（大写：        元整）

	备注：报价超过限价的，谈判无效。


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料
1、产品承诺函

产品承诺函

致                   （采购代理机构名称）：
                      （采购人）：

                      （供应商名称）郑重承诺：
我方参加重庆海关技术中心的重庆海关技术中心2026年实验室专用设备采购项目（第一批）采购活动，提供的货物符合本项目全部采购要求。我方承诺所有产品均为非进口产品。 

特此承诺。

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）      （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
   所供产品为本国产品的有关证明文件
【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】

（三）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）
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